## Sheet1
医学检验科2024年度拟采购项目调研清单
项目 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 （万元） | 预算 （万元） | 方法学及其他要求
1 | 超高效液相色谱串联质谱联用仪 | 1 | 30 | 30 | 进口设备，设备用途：临床上用于对人体内不同样本类型的化合物的定性或定量检测，如儿茶酚胺类激素、维生素测定（维生素A、维生素D、维生素D2、维生素D3、维生素E、维生素K）检测，并且能够满足代谢组学等科研需求。 设备配置：1.配备超高效液相色谱仪部分 2.配备超高灵敏三重四极杆质谱仪部分 3.配备原厂操作软件、数据处理软件一套 4.配备氮气发生器、UPS电源、氮吹仪等相关辅助设备一套 5.免费连接LIS，配备电脑、打印机等，根据医院需求免费提供仪器校准、性能验证、比对及其余需要的技术支持等。
2 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 0.5 | 0.5 | 设备配置：1、流水线至少包括尿液化学分析仪和尿液沉渣分析仪。 2、脓尿及血尿样本检测无相互干扰 方法学：尿液化学分析检测原理：试带法；尿液沉渣分析仪检测原理：模拟人工镜检显微成像。尿液化学分析仪检测项目至少包括：潜血、白细胞、亚硝酸盐、葡萄糖、蛋白、酮体、尿胆原、胆红素、酸碱度、比重等。试纸条具有检测维生素C的功能。尿液沉渣分析仪检测项目至少包括：红细胞、白细胞、透明管型、病理管型、上皮细胞、酵母菌、细菌、结晶、精子、粘液丝等尿液中的有形成分。 试剂：1、仪器厂家配套试剂 特殊要求： 1、支持双向传输 2、故障报修需工程师30分钟内回复，终身提供免费维护及维修（包括配件），根据医院需求免费提供仪器校准、性能验证、比对及其余需要的技术支持等。
3 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | 1 | 9.8 | 9.8 | 采用电化学发光原理检测，检测项目至少包含14个：神经元特异性烯醇化酶、非小细胞肺癌相关抗原、胃泌素释放肽前体、总I型胶原氨基端延长肽、β-胶原特殊序列、25-羟基维生素D、糖类抗原125、人附睾蛋白4、胰岛素、C肽、促肾上腺皮质激素、皮质醇、糖类抗原724、促甲状腺素受体抗体；试剂：仪器厂家配套试剂。特殊要求：配置电脑、免费连接LIS，支持双向传输，支持条码扫描输入，故障响应时间小于1小时，终身提供免费维护及维修（包括配件），根据医院需求免费提供仪器校准、性能验证及其余需要的技术支持等。
4 | 特定蛋白分析系统 | 2 | 2 | 4 | 用于ACR检测，设备配置：可以连续、自动进样，无需标本前处理，带急诊模式，高值样本可自动稀释重测，试剂类型可自动识别、试剂仓带冷藏功能，数据储存功能。方法学：散射比浊法。试剂：仪器配套使用的微量白蛋白、肌酐。特殊要求：配置电脑、免费连接LIS，支持双向传输，支持条码扫描输入，故障响应时间小于1小时，终身提供免费维护及维修（包括配件），根据医院需求免费提供仪器校准、性能验证及其余需要的技术支持等。
5 | 13碳尿素呼气检测仪 | 2 | 4 | 8 | 用于13碳呼气检测，设备配置：开机预热时间≤45分钟，样本通道数≧10通道，单个样本分析时间≤180s，仪器支持数据存储功能。方法学：采用红外光谱法，通过13C尿素呼气试验检测胃幽门螺杆菌。试剂：仪器厂家配套试剂，适宜广泛人群检测(包括孕妇、儿童)。特殊要求：配置电脑、免费连接LIS，支持双向传输，支持条码扫描输入，故障响应时间小于1小时，终身提供免费维护及维修（包括配件），根据医院需求免费提供仪器校准、性能验证及其余需要的技术支持等。
6 | 骨髓影像工作站 | 1 | 9.8 | 9.8 | 设备配置：骨髓形态学图像分析系统软件1套（可以跟医院的LIS、HIS系统进行双向连接、数据共享）、三目显微镜1台、计算机1台、数字摄像头1个、专用摄像头接口1个、通用血细胞分类仪1台、扫描枪1个。无配套试剂。
7 | 全自动血沉仪 | 1 | 0.9 | 0.9 | 用于血沉测定，设备配置：工作原理为魏式法，测试仪以自动控制光电扫描检测测定管内液面，报告全自动红细胞沉降率。测试时间≤1小时，测试孔位≥20个。试剂：无试剂消耗。特殊要求：终身提供免费维护及维修（包括配件），根据医院需求免费提供仪器校准、性能验证及其余需要的技术支持等。
8 | 全自动血液流变仪 | 1 | 9.9 | 9.9 | 用于血液粘度检测，配置：仪器加操作电脑；测试原理：全血测试方法：锥板法；血浆测试方法：锥板法、毛细管法。测量方式：锥板法采用快速、全量程、逐点扫描测量方式；毛细管法采用微量毛细管快速测量方式（压力传感式）；试剂：血流变清洗液、毛细管专用清洗液、加样针清洗维护液、nNF非牛顿流体质控物；要求：具有原厂配套的经药监局注册的非牛顿流体质控物、可溯源至国家级非牛顿流体标准物
9 | 全自动化学免疫分析仪 | 1 | 2 | 2 | 用于传染病标志物检测：包括HBsAg、HIV抗原及抗体、HCV抗体、TP抗体等设备配置：可以连续、自动进样，无需标本前处理，带急诊模式，高值样本可自动稀释重测，试剂类型可自动识别、试剂仓带冷藏功能，试剂和消耗品可以不停机更换，数据储存功能。方法学：全自动化学发光分析技术。试剂：仪器配套使用的HBsAg、HIV抗原及抗体、HCV抗体、TP抗体试剂、校准品、质控品等。特殊要求：配置电脑、免费连接LIS，支持双向传输，支持条码扫描输入，故障响应时间小于1小时，终身提供免费维护及维修（包括配件），根据医院需求免费提供仪器校准、性能验证及其余需要的技术支持等。